## КТО
Приложение №1 "Таблица соответствия техническим требованиям" к Техническому заданию FC-2024-TZ-8 на закупку магистрального и городского (метро) оптического рефлектометра
Критерии технической оценки на выбор поставщика
№ требования | Наименование требования/ технические характеристики | Документы необходимые для осуществления оценки | Значение критерия | Данные Участника | Значение оценки Соответствует / Не соответствует
Технические характеристики
Общие требования
ТХ-1 | Проведение тестирования ВОЛС в автоматическом режиме (рефлектометр самостоятельно определяет оптимальные параметры для проведения измерений, анализирует полученные результаты и представляет информацию в виде рефлектограммы и подробной таблицы); | Участник должен предоставить подтвеждение с ссылкой на соответствующее техническую документацию. | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-2 | Определение длины оптической линии и расстояний до точек неоднородностей оптического - волокна (сростки, точки коммутации и т. п.); | Участник должен предоставить подтвеждение с ссылкой на соответствующее техническую документацию. | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-3 | Расчёт затухания в линии, величины возвратных потерь и величины отражённого сигнала; | Участник должен предоставить подтвеждение с ссылкой на соответствующее техническую документацию. | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-4 | Визуальное определение повреждений ВОЛС на экране прибора с отображение расстояния до повреждение; | Участник должен предоставить подтвеждение с ссылкой на соответствующее техническую документацию. | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-5 | Вывод на экран, хранение во внутренней памяти и передачу на внешний носитель результатов измерения и тестирования для дальнейшего анализа; | Участник должен предоставить подтвеждение с ссылкой на соответствующее техническую документацию. | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-6 | Формирование в электронном виде акта приёмосдаточных испытаний оптического кабеля. | Участник должен предоставить подтвеждение с ссылкой на соответствующее техническую документацию. | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-7 | Поставщик самостоятельно и за свой счет производит всю необходимую сертификацию поставляемых измерительного оборудования согласно законодательству Республики Узбекистан. | Участник должен предоставить гарантийное письмо с ссылкой на соответствующее техническую документацию. | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
Функции и опции магистральной платформы и требования для базового блока портативной платформы:
ТХ-8 | Наличие служебных портов USB – 1шт., LAN-10/100/1000 Мб/с RJ45 – 1шт. | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-9 | Возможность подключения к ПК для удаленного управления и обмена файлами. | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-10 | Платформа должна иметь встроенный аккумулятор и внешний блок питания от сети 100-240 В с поддержкой работоспособности от 8 часов до 20 часов | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-11 | Рабочий диапазон температур от 0 до +40С при влажности от 0 до 95% | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Не блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-12 | Встроенная в базовый блок опция дефектоскопа VFL 650нм 2,5 мм – 1шт. | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-13 | Встроенная в базовый блок опция измерителя мощности PM от -50 до +5дБм с универсальным разьемом 2,5мм – 1шт. | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-14 | Вес платформы рефлектометра не более 3 кг Размеры платформы не более 30х20х20см | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
Требования к сменному модулю магистрального рефлектометра
ТХ-15 | В комплектации должен быть сменный модуль рефлектометра 1310+1550 нм 45/46 дБ (дистанция на экране до 400км). Тип разьема оптического интерфейса на сменном модуле: 1) SC/UPC - 1шт; (обязательно) 2) FC/UPC – 1шт. (опционально) | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-16 | Опция источника лазерного излучения 1310+1550 нм -3,5 дБм (LS) на разьеме рефлектометра | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-17 | Мертвые зоны по событию-затуханию не более 0,65 - 2,5 м | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Не блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-18 | Точность вычисления дистанции до места аварии ±(0,5м + 4см+0,00001х расстояния до аварии) при выборке 256000 точек | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-19 | Обязательные языки в приложении программы рефлектометра - Английский, Русский. | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
Лазерный дефектоскоп встроенный в рефлектометры
ТХ-20 | Прибор излучает в волокно красный свет на длине волны 650нм. | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-21 | Дистанция излучения - 5-7 км | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-22 | Выходная мощность 1 mw | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-23 | Тип разъема (VFL) 2,5 мм универсальный (SC, FC) | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Не блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
Функции и опции метро моноблочного портативного рефлектометра:
ТХ-24 | Наличие служебных портов USB – 1 шт; LAN-10/100/1000 Мб/с RJ45 – 1шт. Приветствуется опционального наличия радиоинтерфейсов WiFi, Bluetooth. | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-25 | Возможность подключения к ПК для удаленного управления и обмена файлами. | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-26 | Блок должен иметь встроенный аккумулятор и внешний блок питания от сети 100-240 В с поддержкой работоспособности от 8 часов до 20 часов | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-27 | Рабочий диапазон температур от -20 до +50С при влажности от 0 до 95% | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Не блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-28 | Встроенная в базовый блок опция дефектоскопа VFL 650нм 2,5 мм – 1шт. | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-29 | Опция измерителя мощности PM на разьеме рефлектометра от -50 до +0дБм–1шт. | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-30 | Рефлектометр встроенный 1310+1550 нм 40/40 дБ (дистанция на экране до 260км) – 1шт. | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-31 | Тип сменного разъёма рефлектометра – SC/UPC – 1шт. | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-32 | Опция источника лазерного излучения 1310+1550 нм -3,5 дБм (LS) на разьеме рефлектометра | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-33 | Мертвые зоны по событию-затуханию не более 0,9 - 2,5 м | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Не блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-34 | Точность вычисления дистанции до места аварии +-(1,0м + 4см+0,00001х расстояния до аварии) при выборке 256000 точек | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Не блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-35 | Обязательные языки в приложении программы рефлектометра - Английский, Русский. | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-36 | Встроенная в базовый блок опция дефектоскопа VFL 650нм 2,5 мм – 1шт. | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-37 | Размеры платформы не более 30х20х15см Вес платформы рефлектометра с аккумулятором не более 2 кг | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
Лазерный дефектоскоп встроенный в рефлектометры
ТХ-38 | Прибор излучает в волокно красный свет на длине волны 650нм. | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-39 | Дистанция излучения - 5-7 км | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-40 | Выходная мощность 1 mw | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Не блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-41 | Тип разъема (VFL) 2,5 мм универсальный (SC, FC) | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Не блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
Комплектация для каждого оборудования должна содержать
ТХ-42 | Сумка мягкая для переноски – 1шт. | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Не блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-43 | Блок питания от сети 220 В с сетевым кабелем под евро розетку – 1шт. | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-44 | МоноБлок рефлектометра 1310, 1550 нм 40/40 дБ SC/UPC – 1шт. | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-45 | Патчкорд SC/UPC-SC/АPC 3м симплексный – 1шт. Патчкорд SC/UPC-FC/АPC 3м симплексный – 1шт. Патчкорд SC/UPC-LC/АPC 3м симплексный – 1шт. | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Не блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
Требования к Гарантийному обеспечению
ТГО-1 | Гарантия на каждое оборудование – не менее 12 месяцев | Участник должен предоставить гарантийное письмо с указанием сроков гарантии | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
Требования к Поставщику
ТкП-1 | Необходимо наличие авторизованного сервисного центра от производителя поставляемого оборудования с постоянным местом регистрации и дислокации в г. Ташкенте, который должен гарантировать принятие, отправку на ремонт неисправного измерительного прибора, а также его составляющих (модулей), или его замену. | Участник должен предоставить наличие документов сервисного центра который должен иметь сертификат/авторизацию от производителя на обслуживание оборудования данного типа. | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТкП-2 | Сроки поставки оборудования | Участник должен предоставить гарантийное письмо о сроках поставки товара не более 90 календарных дней с момента оплаты аванса. | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
Примечаеие:
В случае не соответствия тех.параметров или не предоставления документов по блокирующим пунктам участник дисквалифицируется. Участник должен предоставить заполненную таблицу соответствия и документ (datasheet с указанием страницы на описание или ссылку) для каждого пункта.